TH160里氏硬度计

一、产品概述

里氏硬度计是一种新型的便携式硬度测试仪器，主要适用于测试金属材料的硬度，具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便，测量范围宽的特点，它是以里氏硬度为原理，测出里氏（HL）硬度值经过程序自动转换成布氏，洛氏，维氏，肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件，来满足于各种测试条件和环境，主要适用于金属材料的快速硬度测试，特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。

二、功能特点

·里氏原理、便携测量；
·里氏（HL）、布氏（HB）、洛氏（HRC/HRB/HRA）、维氏（HV）、肖氏（HS）等7种硬度值实现一次测量；
·可选配7种不同冲击装置并自动识别；
·可能过菜单设置材质，无需设置即可自动识别冲击方向；
·限值预设、超差报警；
·显示屏直接显示直方图，可接PC机实现测量数据的归档管理与分析；
·可存储240～1000组测试数据；
·全中文菜单、背光显示、方便操作；

三、技术参数

| 产品功能 | 参数 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 见表一 |
| 示值误差和示值重复性 | 见表二 |
| 测量方向 | 任意 |
| 上下限设置范围 | （170～960）HLD |
| 工作电压 | 3.7V |
| 充电电源 | 任6V/ 500m |
| 充电时间 | 2.5~4小时 |
| 通讯接口标准 | RS232 |
| 外型尺寸 | 230×90×46.5（mm） |
| 重量 | 约 420克 （主机） |
| 标准配置 | 主机（含热敏打印机）、D型冲击装置、标准里氏硬度块、充电器、小支承环、尼龙刷 |
| 可选附件 | 7种不同冲击装置（D、DC、DL、C、D＋15、E、G）、各种异型支承环、TH160数据处理软件 |

测试范围（表一）

| 材料 | 硬度制 | 冲击装置 |
| --- | --- | --- |
|  |  | D/DC | D+15 | C | G | E | DL |
| Steel and cast steel 钢和铸钢 | HRC | 17.9～68.5 | 19.3～67.9 | 20.0～69.5 |  | 22.4～70.7 | 20.6～68.2 |
|  | HRB | 59.6～99.6 |  |  | 47.7～99.9 |  | 37.0～99.9 |
|  | HRA | 59.1～85.8 |  |  |  | 61.7～88.0 |  |
|  | HB | 127～651 | 80～638 | 80～683 | 90～646 | 83～663 | 81～646 |
|  | HV | 83～976 | 80～937 | 80～996 |  | 84～1042 | 80～950 |
|  | HS | 32.2～99.5 | 33.3～99.3 | 31.8～102.1 |  | 35.8～102.6 | 30.6～96.8 |
| Steel锻钢 | HS | 32.2～99.5 |  |  |  |  |  |
| CWT、ST 合金工具钢 | HRC | 20.4～67.1 | 19.8～68.2 | 20.7～68.2 |  | 22.6～70.2 |  |
|  | HV | 80～898 | 80～935 | 100～941 |  | 82～1009 |  |
| Stainless steel 不锈钢 | HRB | 46.5～101.7 |  |  |  |  |  |
|  | HB | 85～655 |  |  |  |  |  |
|  | HV | 85～802 |  |  |  |  |  |
| GC. IRON 灰铸铁 | HRC |  |  |  |  |  |  |
|  | HB | 93～334 |  |  | 92～326 |  |  |
|  | HV |  |  |  |  |  |  |
| NC、IRON 球墨铸铁 | HRC |  |  |  |  |  |  |
|  | HB | 131～387 |  |  | 127～364 |  |  |
|  | HV |  |  |  |  |  |  |
| C．ALUM 铸铝合金 | HB | 19～164 |  | 23～210 | 32～168 |  |  |
|  | HRB | 23.8～84.6 |  | 22.7～85.0 | 23.8～85.5 |  |  |
| BRASS 铜锌合金 | HB | 40～173 |  |  |  |  |  |
|  | HRB | 13.5～95.3 |  |  |  |  |  |
| BRONZE铜锡(铝)合金 | HB | 60～290 |  |  |  |  |  |
| COPPER纯铜 | HB | 45～315 |  |  |  |  |  |

示值误差和示值重复性(表二)

| 序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
| 2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
| 3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
| 4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 , |
| 5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
| 6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
| 7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |

四、基本配置

主机（含热敏纸打印机）
D型冲击装置
随机里氏硬度块（HLD值）
充电器
尼龙刷
合格证书
使用说明书
密码包装箱

五、可选配置

各种冲击装置
经过鉴定的、非HLD值的随机
里氏硬度块
各种异型支承环
数据处理软件
通讯电缆