TL120便携式里氏硬度计

一、产品简介

TL120便携式里氏硬度计依据里氏硬度测量原理，可以方便快捷地对多种金属材料进行测量，即刻显示硬度测量值的同时，可以在不同硬度制式间自由转换，可预先设置公差限，超出范围自动报警． 该产品采用国际流行的热敏打印机与仪器集成为一体，并具工作安静、打印速度快，可以现场打印检测报告。依托稳定的低功耗ＩＣ集成电路，全中文显示，菜单式操作简单方便，七种异型冲击装置无需校准，自动识别．USB接口传输，大容量存储，并附有PC机人性化数据处理软件及USB即插即用数据线缆．150个小时的待机时间，内置镍氢可充电电池及充电控制电路，携带方便．特别适合工作现场和野外作业．

二、产品特点

·依据里氏硬度测量原理，可以对多种金属材料进行检测。

·一台主机可配备7种不同冲击装置使用，自动识别冲击装置类型,更换时无需重新校准。

·支持“锻钢（Steel）”材料，当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时，可直接读取HB值，无需人工查表。可预先设置硬度值上、下限，超出范围自动报警，方便用户批量测试的需要。

·采用大屏幕128×64图形点阵液晶显示器，信息丰富、直观。

·全中文显示，菜单式操作，操作简单、方便。

·有EL背光显示，方便在光线昏暗环境中使用。

·可存储最大500组（冲击次数32～1）硬度测量数据，每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。

·热敏打印机与仪器集成为一体，工作安静、打印速度快，可以现场打印检测报告。具有软件校准功能。

·内置镍氢可充电电池及充电控制电路；可连续工作不小于150小时；具有自动休眠、自动关机等节电功能。

·液晶上有剩余电量指示图标，可实时显示电池剩余电量；具有充电过程指示，操作者可随时了解充电程度。

·有USB接口，可以方便、快捷地与PC机进行数据交换。可配备微机软件，具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告、批量设定仪器参数等丰富功能，满足质量保证和管理的更高要求。

·仪器小巧、便携、可靠性高，适用于恶劣的操作环境，抗振动、冲击和电磁干扰。

·外形尺寸：212mm×80mm×32mm

三、技术参数

测量范围：HLD（170～960）HLD  HRC (17.9～68.5) HB （19～655）测量方向：360°

硬度制：里氏、布氏、洛氏B、洛氏C、维氏、肖氏

显示：LCD,320×200图形点阵液晶

数据存储：240～1000组（冲击次数32～1）

上下限设置范围：同测量范围

打印纸宽：57.5±0.5mm

打印纸卷直径：40mm（热敏打印纸）

打印速度： 0.27～17.36mm/sec（灰度=1）

打印分辨力：8dot/mm

工作电压：3.7V

充电时间：2.5～4h

充电电源：6V/500mA

持续工作时间：约100h（不打印）

通讯接口标准：RS232

外形尺寸： (230×90×46.5) mm
重量： 约0.42kg(主机)

四、工作条件：

环境温度：操作温度－10～＋50℃；存储温度：-30℃～＋60℃；

相对湿度≤90％；

周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。

开机显示与简要说明：

开机后会自动进入主显示界面，如下图所示：

·电池电量：显示剩余电量。

·冲击方向：当前冲击方向。

·平 均 值：达到设定的冲击次数后，显示平均值时出现。

·硬度制式：当前测量值的硬度制。

·测 量 值：当前单次测量值（无平均值提示），当前平均值（有平均值提示）。

·显示：表示超过转换或测量范围， 表示低于转换或测量范围。

·材料：当前设定的材料。

·冲击次数：测量时显示已经完成的冲击次数，用次数快捷键设置冲击次数时显示设置的冲击次数，浏览单次测量值时·显示单次测量值的对应次数。

五、USB数据处理软件：

·存入：将测量出来的数据存储

·调出：将数据从主机中调出

·打印：将数据打印输出，A4界面

·超限：设置公差限后的超限显示

·清除：清除测量数据

·连接：设定与主机连接

·断开：设定与主机断开

·下载：把数据下载到本地，实现海量存储

·设置：参数设置

·帮助：即时帮助功能

六、标准配置：

|  | 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准配置 | 1 | 仪器主机 | 1台 |  |
|  | 2 | D型冲击装置 | 1只 |  |
|  | 3 | 标准里氏硬度块 | 1块 |  |
|  | 4 | 尼龙刷A | 1只 |  |
|  | 5 | 小支承环 | 1只 |  |
|  | 6 | 电源适配器（充电器） | 1只 |  |
|  | 7 | 打印纸 | 1卷 |  |
|  | 8 | 随机资料 | 1份 |  |
|  | 9 | ABS仪器箱 | 1只 |  |
|  | 10 | 数据传输及分析软件光盘 | 1套 | 计算机上应用 |
|  | 11 | 通信电缆 | 1条 |  |